HX-20LS智能恒温金属浴

1、产品应用

本仪器是采用微电脑控制和半导体制冷技术制造的一款恒温产品，可对样本进行加热、制冷、恒温并按要求运行循环模式等操作，以代替传统的水浴装置，仪器采用紧凑型设计，体积小巧，可根据试管大小配置多种模块。

2、产品特点

1、操作简单方便，超大的显示屏使数据一目了然，实时和设置参数均有显示，便捷的模块更换，便于清洁与消毒；

2、所有图标均采有动态显示，更加的人性化；

3、强大的可编程功能实行多点温度点的控制，最多达5个温度点的温度和恒温时间的设置及连续运行；

4、自动故障检测及蜂鸣器报警功能；

5、温度偏差校准功能，可选配USB或上位机通讯功能；

6、透明保温盖采用耐高温PC环保材质，一体化设计防止丢失，内置超温保护装置,多重安全保护功能，符合CE 安全标准，安全可靠；

3、技术参数

| 型号 | HX-20LS |
| --- | --- |
| 温度控制范围 | -10 ~100 ℃（室温25℃，空载实际可到室温-25℃） |
| 显示方式 | 4.3寸高清晰电容屏 |
| 控制方式 | 全屏TFT触摸式 |
| 结束或故障报警提示功能 | 有 |
| 温度校准功能 | 有 |
| 温度或时间动态显示功能 | 有 |
| 电脑或上位机控制 | 可选配 USB接口 |
| 电源输入 | 100-240V/50-60Hz～1.0A |
| 时间设置 | 0~99h59min（设置时间为0即连续工作） |
| 控温精度 | ≤ ± 0.5 ℃ |
| 显示精度 | 0.1 ℃ |
| 模块温度均匀性 | ≤ ± 0.3 ℃ |
| 升温时间 | ≤15分钟（20℃至100℃） |
| 降温功能 | ≤15分钟（100℃至20℃） |
| 多点组合编程功能 | 有（最多5组可选） |
| 标配离心管模块 | 2ml*35孔 |
| 可选配离心管模块 | HX-A、HX-B、HX-C、HX-D、HX-E、HX-F、HX-G、HX-H、HX-J、HX-K、HX-L、HX-M、HX-N |
| 控温方式 | 半导体 |
| 输入功率 | 250W |
| 熔 断 器 | 250V 3A Ф5×20 |
| 外形尺寸(mm) | 280深×210宽×180高 |
| 包装尺寸(mm) | 340长×265宽×240高 |

4、模块选配

| HX-A | 96*0.2ml标准板 100℃ |
| --- | --- |
| HX-B | 54*0.5ml离心管 100℃ |
| HX-C | 35*1.5ml离心管 100℃ |
| HX-D | 35*2.0ml离心管 100℃ |
| HX-E | 20*0.5ml+15*1.5ml离心管 100℃ |
| HX-F | 24*直径≤￠12mm试管 100℃ |
| HX-G | 32*0.2ml+25*1.5ml离心管 100℃ |
| HX-H | 32*0.2ml+10*0.5ml+15*1.5ml离心管 100℃ |
| HX-J | 96*0.2ml微孔板(酶标板平板) 100℃ |
| HX-K | 24*5ml离心管 100℃ |
| HX-L | 12*15ml (最高转速600rpm) 100℃ |
| HX-M | 6*50ml (最高转速600rpm) 100℃ |
| HX-N | 15*10ml (最高转速600rpm) 100℃ |

5、装箱清单

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机 | 1台 |
| 电源线 | 1根 |
| 合格证（含保修卡） | 1份 |
| 说明书 | 1份 |
| 保险丝 | 2只 |
| 标配模块（2ML*35孔） | 1块（已安装仪器内） |