- HXLG-12-50B普通型立式冻干机

1、产品应用

冷冻干燥机主要原理利用升华使物料脱水的一种低温干燥设备，将含水物料冷冻成固体，在低温低压条件下利用水的升华性能，使物料低温脱水而达到干燥的新型干燥手段，适用于生物研究、医学制药、化工、食品加工、大专院校等领域进行冷冻干燥、菌种保存等领域。

2、产品特点

- 制冷迅速冷阱内壁温度均匀，专业的气体导流技术，补水效果好；

- 采用品牌压缩机，单机混合环保制冷技术；

- 配置冷阱样品预冻功能，无需再配备超低温冰箱或用液氮处理；

- 7寸彩色液晶触摸屏，人机交互界面友好，配置锁屏功能，也可选配手机端、电脑端远程控制；

- 显示屏主界面简洁清晰，显示冷阱温度、真空度、样品温度、运行时间等参数，操作简单直接，而且还设置了误操作管理权限；

- 具备数据查看、导出、删除功能，冻干数据自动保存，能有效防止数据丢失，

- 同时也支持USB数据导出；

- 支持安瓿瓶、西林瓶、玻璃烧瓶、血浆瓶或盘的冻干；

- 冷阱具有前期样品独立预冻功能，配置一件化霜功能；

- 内置维护提醒功能，提醒用户仪器维护；

- 具备真空报警功能，能够及时提醒用户真空度是否正常；

- 配有高精度微量调节真空阀，可实现真空度的微量调节；

- 真空连接管为不锈钢防腐蚀材质，另附带标准KF25真空卡箍。

- 3、技术参数

| 型号 |  | HXLG-12-50B |
| --- | --- | --- |
| 规格 |  | 普通型 |
| 冻干面积（㎡） |  | 0.12 |
| 西林瓶数量 | φ12mm | 920 |
|  | φ16mm | 480 |
|  | Φ22mm | 260 |
| 冷阱温度 |  | -60℃（可选配-80℃） |
| 冷阱尺寸 |  | φ220*220mm |
| 补水量(kg/批) |  | 4 |
| 达标真空度 |  | ≤5PA |
| 极限真空度 |  | 2PA |
| 冷阱尺寸mm |  | Φ220*220 |
| 物料盘间距mm |  | 70 |
| 装盘物料 |  | 1.5L |
| 物料托盘 |  | 200mm共4层 |
| 整机功率 |  | 1050W |
| 主机重量 |  | 100kg |
| 外形尺寸mm |  | 600×558×760 |
| 电源 |  | AC220V 25A 50HZ |
| 适用环境 |  | 环境温度≤30℃ |
| 整机运行噪音 |  | ≤55dB |

- 4、装箱清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 确认 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | √ |  |
| 2 | 真空泵 | 1 | √ |  |
| 3 | 电源线 | 1 | √ |  |
| 4 | 真空管卡箍及垫圈 | 1 | √ |  |
| 5 | T型垫圈 | 1 | √ |  |
| 6 | 物料盘（φ200mm/φ180mm） | 4 | √ | Φ200mm |
| 7 | 干燥架（普通型/压盖型） | 1 | √ | 普通型 |
| 8 | 有机玻璃罩 | 1 | √ |  |
| 9 | 压盖有机玻璃罩 | 1 |  |  |
| 10 | 多歧管有机玻璃罩 | 1 |  |  |
| 11 | 多歧管压盖有机玻璃罩 | 1 |  |  |
| 12 | 预冻架 | 1 | √ |  |
| 13 | 干燥瓶100、250、500ml | 8 |  |  |
| 14 | 橡胶阀 | 1 | √ |  |
| 15 | 保险丝 | 2 | √ |  |
| 16 | 真空脂 | 1 | √ |  |
| 17 | 使用说明书 | 1 | √ |  |
| 18 | 产品保修卡 | 1 | √ |  |