

**1、产品应用**

**HL-25W微孔板离心机**

微孔板离心机采用国际先进的设计理念和制造技术，外形流畅美观，结构紧凑稳固，秉承高度的通用性、简便的操作性等优点，同时具备“平稳启动”和“平稳制动”功能特性的离心机；该款微孔板离心机非常适用于96孔或384孔及小容量微孔板，同样适用带裙边、不带裙边及各种标准PCR微孔板。

**2、产品特点**

* 瞬时离心功能升至最高转速约6秒，能够快速离下挂壁液滴；
* 更快的加减速速率，在更短的时间内完成实验所需；
* 门盖保护、超速和不平衡探测系统、可以对离心过程实时监控，确保仪器安全运行；运转结束、出错及出现不平衡时，声音信号提示，同时停止运转，LCD显示结果代码。

**3、技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 型号 | HL-25W |
| 货号 | 1010010001 |
| 转速 | 300~3000±15rpm |
| 转速步增 | 10rpm |
| 最快加速时间 | ≤6s |
| 最快减速时间 | ≤5s |
| 输入电源 | DC24V/2.75A |
| 输入功率 | 55W |
| 马达/驱动方式 | DC24V直流无刷变频马达 |
| 显示方式 | 高亮LCD液晶屏 |
| 有效离心时间 | 1-99min.1-59sec |
| 最大容量 | 2块96孔PCR板/酶标板 |
| 最大相对离心力 | 608×g |
| 误操作/报警故障 | 声音提示+显示代码 |
| 样品装载方式 | 垂直向下放入 |
| 外形尺寸 | 225mm×255mm×215mm |
| 重量 | 3.9kg |
| 防护等级 | IP20 |

**4、装箱清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 数量 |
| 微孔板离心机 | 1台 |
| 微孔板适配器 | 2个 |
| 电源线 | 1根 |
| 合格证（含保修卡） | 1份 |
| 说明书 | 1份 |